## Sheet1
全自动血气分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.★测量参数≥17项，包含但不限于pH、PO2、PCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、SO2、tHb、MetHb、HHb、O2Hb、COHb、tBil、HbF等。
2.各参数可自定义灵活组合，指标测定时互不影响，并提供酸碱平衡图。
3.★计算参数≥47项，包含但不限于Base(Ecf)、HCO3-(P,st)、AG(K+)、Ca2+ (7.4)、RI、tO2、tO2(a-v)、PO2(A)、PO2(A-a)、PO2(a/A)、PH(T)、PO2(T)、PO2(A,T)、PO2(a/A,T)、PO2(A-a,T)、PCO2(T)、RI(T)等。
4.★测试原理：微型电化学技术（厚膜技术）。
5.定标类型:全自动气体定标，自行设定定标时间间隔和频率。
6.全参数样本血量: ≤65ul。
7.自动封闭式吸入进样；并配备自动混匀系统。
8.内置电池。
9.配置彩色触摸屏。
10.内置热敏打印机、USB接口、鼠标接口、键盘接口、串行端口及以太网接口。
11.★设备使用期限：≥5年。
12.★设备保修期：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名