## Sheet1
腹腔内窥镜采购需求
序号 | 产品名称 | 数量 | 采购需求
1 | 4K单孔腹腔镜头 | 1支 | 1.视野方向30°，直径≤5.5mm，工作长度≥400mm；有效景深范围至少包含3-210mm，视场角80°。 2.视场中心角分辨力≥10（周/度）。 3.显色指数Ra≥95，保证良好的颜色分辨力和色彩还原性 4.能适配STORZ、奥林巴斯、史赛克、欧谱曼迪、迈瑞等多品牌4K摄像系统。 5.进液防护不低于IPX7，内窥镜外壳防护不低于IP68。 6.至少可压力蒸汽灭菌或低温等离子体灭菌，每种方式均可进行≥500次重复消毒。
2 | 切开刀 | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作长度≥330mm。 2.可拆换头部。 3.刀头可伸缩设计。
3 | 持针钳 | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作部分长度≥330mm，钳头为弯头。 2.高耐磨损进口钨钢材料，带清洁连接口。
4 | 肝脏拉钩 | 1把 | 1.规格Φ10mm，工作长度≥350mm。 2.外观整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 3.各部位焊接牢固可靠，无虚焊、气孔、夹渣、过烧及飞溅等缺陷。 4.表面粗糙度： 进入人体部位Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。 5.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006标准5.4b级要求。
5 | 肝脏拉钩 | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作长度≥350mm。 2.外观整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 3.各部位焊接牢固可靠，无虚焊、气孔、夹渣、过烧及飞溅等缺陷。 4.表面粗糙度： 进入人体部位Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。 5.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006标准5.4b级要求。
6 | 单极高频电缆线 | 2条 | 1.长度≥3000mm， 可高温灭菌。 2.可适配市场上大部分高频电刀主机。
7 | 单极分离钳 | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作长度≥330mm，弯头头型。 2.夹持力≥20N，双动钳头，钳头张开角度≥50° 3.可360°旋转。 4.头部采用高硬度不锈钢材料，不易变形。
8 | 单极抓钳(活检钳) | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作长度≥330mm。 2.夹持力≥20N，双动钳头，钳头张开角度≥50°。 3.可360°旋转。 4.头部采用高硬度不锈钢材料，不易变形。
9 | 单极抓钳 （胆道镜抓取钳） | 2把 | 1.规格Φ10mm，工作长度≥330mm。 2.夹持力≥20N，双动钳头，钳头张开角度≥50°。 3.头部装有软保护套，夹持胆道镜时可保护镜子不受损伤。 4.可360°旋转。
10 | 单极抓钳 （可弯无创抓钳） | 1把 | 1.规格Ф5mm，工作长度≥400mm。 2.夹持力≥20N。 3.可360°旋转，可在手术过程中操作弯曲；弯曲度数45°，三拆设计。 4.双动钳头，钳头张开角度≥30°。 5.可拆卸，绝缘处理，带电凝连接头，带清洁连接口，带冲水口。 6.头部采用高硬度不锈钢，使用时手感轻便。