## Sheet1
附件1：江城区医疗卫生服务综合品质提升项目（一期）-基层医疗卫生机构医疗设备及配套设施购置市场调研设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要功能/配置
1 | 离心机 | 5 | 台 | 1、用于分离混悬在溶液中的颗粒；2、采用微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力；3、速度范围0~4000rpm；4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：1-99分钟；5、噪声：≤50dB(A)
2 | 治疗推车 | 16 | 台 | 1、主要用于存放和转运药品、器械及护理用品，帮助医护人员高效完成治疗操作。2、1.尺寸规格：L1930×W640×H（540-840）mm；3、防水透气，耐磨，配氧气瓶搁架；
3 | 心电监护仪 | 10 | 台 | 1、具有心电信息的采集、存储、智能分析预警等功能。2、可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析；3、≧10英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息。4、支持32种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用；5、具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置；6、使用年限≧8年
4 | 除颤仪 | 8 | 台 | 1、显示屏≥7英寸,，可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界；2、有网络接口，可通过有线或者无线连接中央监护系统；3、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警；4、1) 具有手动异步除颤、同步除颤和AED除颤模式；5、支持升级配置体内除颤电极板进行体内除颤；6、支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能；7、具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析；8、具有ST段监测功能以及ST片段保存功能；
5 | 呼吸机 | 7 | 台 | 1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持；2、主机设计使用年限≥10年；3、≥12英寸彩色TFT触摸控制屏；4、具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化；5、支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析；6、具有自动气管插管阻力补偿功能，导管孔径和补偿百分比可设；7、具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能
6 | 洗胃机 | 6 | 台 | 1、适于各医疗单位、急救中心等抢救食物中毒、服毒患者以及手术前洗胃之用。2、采用电磁水泵；3、具有手控和自控二种操作功能；4、流量：≥2L/min；5、噪声:≤60dB(A)
7 | 心电图机（无线远程） | 10 | 台 | 1、需按医院业务要求与HIS、体检系统实现数据的互联互通及业务流程改造，提供主工作站；2、系统支持接入静息心电原始数据，具有对应检查特点的专业分析工具，实现设备原始数据在同一套系统的分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据；3、支持接入静态心电设备原始数据，支持DAT、FDA-XML、DICOM等数据格式。4、支持按照申请时间、登记时间、检查时间、诊断时间、审核时间检索申请单。5、支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异等高级分析诊断功能；6、支持正常、幼儿、S5、位置性Q波、上移一肋间、上移两肋间、右心、下移一肋间、下移两肋间等多种导联模式；7、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；8、具有抗除颤电击保护功能；9、≥5.6英寸彩色液晶屏；
8 | 彩超 | 6 | 台 | 1、用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求；2、液晶显示器≥21英寸，显示器亮度根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转；3、防眩光彩色触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度；4、解剖M型≥3条取样线，360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像；5、空间复合成像，支持彩色多普勒模式；6、斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节；7、探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用；8、内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别；9、移动设备无线传输，可一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备。
9 | 血细胞计数仪 | 6 | 台 | 1、用于临床血样对血细胞的分析；2、白细胞三分群，阻抗法检测WBC、RBC、PLT，比色法测量HGB；3、测试项目：≥22项参数，3个直方图；4、采样针自动清洗、液路定时自动清洗维护；具备高压灼烧、正负压反冲、浸泡及智能反冲的排堵功能；5、异常报警：参数异常报警、试剂检测报警、异常细胞提示报警、故障提示报警、分析系统自我诊断故障提示；能提供一键消除故障的功能；
10 | 尿常规分析仪 | 8 | 台 | 1用于测定尿液中化学成分的自动化医学检验；2、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、维生素C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR、PCR；3、测定速度：≥260条/小时；4、可选择单条测试或连续测试；5、≥7英寸液晶显示器，具备打印功能；
11 | 全自动生化分析仪 | 5 | 台 | 1、用于检测、分析生命化学物质的仪器，给临床上对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态提供信息依据；2、检测速度：生化比色分析恒速≥430 测试/小时，加电解质速度最大≥620测试/小时；3、具备终点法，两点终点法，两点速率法，免疫比浊法，电极法等；4、定标方法：单点线性、两点线性、非线性多点定标，具有至少6种定标公式；5、波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm；6、具备立体防撞、自动保护功能；7、具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则；8、试剂完全开放；9、具有多个项目同一试剂测试功能；10、样本位：≥80样本；11、耗水量：≤15L/H
12 | 妇科检查床 | 5 | 张 | 1.加厚床体床架 2.承重力强≥150KG。 3.可平躺、可折叠、可升降，多种档位调节，使用方便。 4.加厚海棉床垫，弹性好，不伤皮肤。 5.U型外理孔，操作使用方便快捷。 6.全方位可升降旋转，灵活好用。 7.可调脚踏板，配不锈钢扶手。
13 | 听视智力测查工具 | 7 | 套 | 1、配整理箱一个，包含球类、杯子、日常用品、积木、拼图、图片、卡片、嵌板、玩具、娃娃、盒子等不少于100种；2、适合于至少5项儿童发育筛查和诊断量表的测评：格赛尔发育诊断量表Gesell（0～6岁）、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁）、儿童发育行为评估量表儿心量表-II（0-6岁）、儿童智能发育筛查测验DST（0-6岁）、20项神经运动检查NBNA/INMA（0-1岁）
14 | 疫苗专用冰箱 | 9 | 台 | 1、用于储存和运输疫苗的专业温控设备；采用电子温控技术，温度范围2～8℃，数字温度显示；3、有效容积不少于90L；4、外部尺寸(W×D×H)：≤610×600×810mm
15 | 消毒灭菌设施 | 8 | 个 | 1、符合《消毒技术规范》；2、具有手动消毒、程控消毒、自动消毒的功能；3、具有风速调节、紫外线强度调节；4、报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障；5、手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作；
16 | 听力筛查仪 | 4 | 台 | 1、用于新生儿、儿童及成人的听力障碍筛查；2、具有畸变产物耳声发射(DPOAE)和瞬态诱发耳声发射(TEOAE)功能；3、采用一体式内含测试及接收传感器；4、≥2.4寸TFT彩色显示器；5、具有中文、英文操作界面；
17 | 视力筛查仪 | 3 | 台 | 1、用于对近视、远视、散光、凝视、屈光参差、瞳孔大小、凝视对称等进行筛查或评估；2、采用哈特曼算法；3、数据读取时间：不大于 2.4 秒/每只眼睛；4、自动检控 、不与被检测者身体有接触；5、具有通过声音、灯光闪烁吸引婴幼儿、儿童配合检查功能；6、有特定的婴幼儿、儿童及成年人的检查模式，且可以相互转换；7、体积：≤6.5×7.8×2 英寸
18 | 心理行为发育筛查软件 | 3 | 套 | 1、用于儿童发育行为筛查；2、包含：儿童综合素质评测干预系统、儿童智力（IQ）测评（0-16岁）、儿童注意力（CQ）测评与训练（3-16岁）、儿童生长发育测评、儿童心理健康测评、膳食营养指导、常规检查参考值与常用药查询、健康检查记录
19 | 数字X线摄影系统DR（含防护、机房装修、拿证） | 3 | 台 | 1、用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查；2、探测器尺寸≥17x17英寸；3、像素尺寸≤139微米，像素矩阵≥3070*3070，A/D转换≥16bit；4、探测器最大承重≥150kg；5、备放入胸片架片盒和摄影床下片盒内即可实现联机充电，无需拆卸、更换电池，充电方式为直接接触式，无需单独插拔线；6、具备电子AEC实现自动曝光控制功能，非物理电离室实现；7、高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数；8、球管最大功率≥50kW；9、球管转速≥3000转/分钟；10、限束器最大照射野≥440mm×440mm；11、胸片架垂直升降范围≥150cm；12、胸片架内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出也无需外接线缆即可在胸片架内充电；13、摄影床床面尺寸≥210×80cm，床面最大承重量≥250kg；14、具备通过调整动态范围实现多频率、多层次的图像均衡处理算法技术；15、图像采集工作站可检测球管热容量使用情况并具备显示功能；16、图象处理功能：具备缩放、旋转、反转、增强、标注、 拼接、Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量、任意角度旋转。
20 | 牙椅（含气泵、高温高压灭菌炉、器械、基建） | 3 | 台 | 1、用于口腔疾病检查与治疗。由牙科椅和牙科综合治疗机组成。 牙科综合治疗机由器械盘、漱口给水装置、吸唾器、痰盂、三用喷枪、观片灯、脚踏开关、水加热器、医生座椅、机身组成。2、坐垫和靠背运行符合人体工程学设计，靠背升降患者头部不移位；3、单边扶手可拆卸设计；4、座椅最大承重范围≤135KG5、4、具有自动排水功能；5、噪音级≤65dB(A)；6、内置光固化机，7、配备蒸汽灭菌器；
21 | 健康体检一体机 | 2 | 台 | 1、主要检测功能：身高、体重、BMI、血压、脉率、血氧、血糖、尿酸、血脂四项（高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三脂、总胆固醇）、体温、心电、人体脂肪成分（脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体脂肪量、体水分量、骨量、内脏脂肪等级、体型判断等）、腰围、臀围、腰臀比、中医体质辨识；2、整机一体式设计，所有外围检测设备内置式设计；3、具有良好的人机交互能力，具备动画、语音提示引导检测者完成检测功能；4、配备电容触摸屏操作屏；5、5、配备≧42寸电容触摸显示屏，无人检测使用时可自动播放健康宣教常识。检测使用时显示检测项目内容。健康宣教内容支持后台发送和本地内容播放；6、配备高清摄像头，摄像头整体内嵌隐藏至触摸屏内部；7、具有大型氛围照明灯；8、支持刷二代身份证、或者输入身份证号或者输入手机号自助建档检测；9、可进行中医体质辨识，对人体体质进行中医复合体质辨识分析；10、开放数据接口，支持和第三方数据平台对接；
22 | 便携式B超 | 1 | 台 | 1、用与腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身检查；2、≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏；3、空间复合成像，支持≥7条偏转线；4、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；5、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）；6、组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具；7、解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像；8、智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作；9、一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大；10、支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）；11、常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）；12、全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告
23 | 血凝仪 | 3 | 台 | 1、对血栓和止血进行实验室检查，可为出血性和血栓性疾病的诊断、溶栓以及抗凝治疗的监测及疗效观察提供了有价值的指标；2测试项目：凝血酶原时间（PT），活化部分凝血活酶时间（APTT），纤维蛋白原（FIB），凝血酶时间（TT），凝血因子II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII，蛋白C(ProC)，蛋白S(ProS)，肝素（HEP)，低分子量肝素（LMWH)， APC抵抗性（APC-R），爬虫酶时间（RepT），红斑狼疮样抗凝物（LA）等；3、标本预温位置≥16个、试剂预温槽≥4个；4、检测通道：四通道，可同时测试多个不同项目；5、试剂加样自动感应，内置秒表自动计数，装配移液器，自动触发测量，加样与检测同步进行；6、≥5吋背光液晶显示，触摸屏操作或按键操作；7、加样器：10ul—100ul可调，试剂用量：50ul—100ul，检测时间：测试范围3S—999S，测量准确度：FIB的测量时间偏倚不超过±10%；8、配有热敏打印机打印测试结果；可外接打印机。
24 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 3 | 台 | 1、采用微量倍增技术，敏感度、特异性好，具有全自动、随机存取、软件控制的智能分析。2、采用酶促化学发光；3、样本位：≥60个，样本自动稀释；4、24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2℃～8℃；5、加样精密度：CV<2%（10ul）；6、具有通过人机对话指令完成常规/急诊样本的申请，测试结果查询、传输功能，样本自动稀释、急诊优先功能；7、具有试剂耗材设置，试剂耗材状态查看，试剂效期管理功能；8、具有校准质控申请、结果查看、管理功能，主曲线条码识别功能；9、仪器自检功能，操作错误、机械及电路故障报警功能，语音提示和警报音提示功；10、具有打印模板定制功能、打印测试结果功能。
25 | 中医体质辨识设备 | 9 | 台 | 1、依据中华中医药学会2009年颁发的《中医体质分类与判定》标准,符合《国家基本公共卫生服务规范》和2013年颁布的《中医药健康管理服务技术规范》；2、依据辨识的体质，给出个性化的养生调理参考方案，包括：饮食调理、情志调摄、运动调理及食疗食谱等；3、通过问诊模块的人机交互信息，运用现代计算机技术和标准化技术，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果；4、检测评估项目包含老年人中医体质辨识（33T）、中青年中医体质辨识（66T）、0-7岁儿童中医体质辨识（55T）、7-14岁儿童中医体质辨识（55T）、老年人生活自理能力评估（5T）、老年人抑郁评估（15T）、老年人简易智力状态评估（30T）等；4、：≥21.5英寸液晶红外线触摸屏；5、
26 | 电针治疗设备 | 16 | 台 | ‌1、通过电脉冲刺激穴位来加强针刺作用，用于镇痛、康复及神经调节等。2、输出波形：连续波、断续波、疏密波；3、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。
27 | 颈椎牵引设备 | 3 | 台 | 1、能解除颈部肌肉痉挛、缓解疼痛症状、增大椎间隙和椎间孔、有利于已外突的髓核及纤维环组织稳定、缓解和解除神经根受压与刺激、促进神经根水肿吸取、解除椎对椎动脉的压迫、促进血液循环、有利于局部淤血肿胀及增生消退、松懈黏连的关节囊、改善和恢复钩椎关节、调节小关节错位和椎体滑脱、调整和恢复已被破坏的颈椎内外平衡、恢复颈椎的正常功能；2、颈椎牵引力：0～300N；3、牵引时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s。间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s。持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s；4、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制；5、具备牵引力过大自动保护功能
28 | 腰椎牵引设备 | 2 | 台 | 1、可缓解肌肉痉挛、增大椎间隙并促进血液循环，具有解除椎动脉压迫、调整小关节错位和椎体滑脱的作用；2、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2。腰部热疗温度：45℃，允差±3℃；3、具有牵引力自动补偿功能；4、具有持续、间歇、反复等不同牵引方式；5、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态；6、具有开机自检功能。
29 | 多功能牵引设备 | 4 | 台 | 1、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2。腰部热疗温度：45℃，允差±3℃;2、具有牵引力自动补偿功能；3、具有持续、间歇、反复等不同牵引方式；4、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态；5、具有开机自检功能。
30 | 中医光疗设备 | 7 | 台 | 1、用于颈肩腰腿疼、急慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗，并适用于各临床科室，联合艾灸进行辅助治疗；2、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm；3、治疗头支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落；4、配有艾灸能量裙；5、光疗档位：1～3档可调。光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。艾灸加热温度：100℃～160℃可调；6、具有两路独立的温度保护装置；7、无烟灸疗，自动控温
31 | 中医超声治疗设备 | 7 | 台 | 1、通过超声波的温热效应和机械效应作用于人体穴位或病变部位进行治疗；2、连续工作时间：≥6 小时；
32 | 高频治疗设备 | 8 | 台 | 1、通用高频电流或电磁波产生热效应和非热效应达到消炎镇痛、促进血液循环、加速组织修复等康复治疗功能；2、治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%。治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束
33 | 中频治疗设备 | 5 | 台 | 1、通过中频电疗作用于深层组织，刺激神经末梢和肌肉，改善气血运行不畅，缓解肢体麻木和酸胀等；2、中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。中频载波波形：双向方波。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。脉宽：50μs～250μs，允差±10%。中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5。
34 | 低频治疗设备 | 4 | 台 | 1、通过低频脉冲电流作为治疗介质，用于神经衰弱、肩周炎、肠易激综合症、鼻炎、偏头痛及关节炎等疾病的辅助治疗。2、输出通道：两路电脉冲输出，两路热疗袋输出，可以自由组合。治疗处方：≥10个。定时范围：0-30min可调
35 | 煎药机（符合二煎功能，含包装机） | 9 | 台 | 1、能自动化煎煮中药，能通过控制温度、压力和时间来提取药液，并自动包装；2、文武火自动转换，同是煎煮2到3个处方，可实现先煎后下
36 | 训练床 | 6 | 张 | 1、辅助患者进行体位变换、站立训练及肢体功能恢复等康复治疗；2、床面高度48cm，最大承载能力≥135kg；
37 | 训练用阶梯 | 2 | 个 | 1、通过阶梯式强度递增实现渐进康复的系统方案。用于运动功能障碍患者，通过步行训练增强下肢肌力与协调性；2、扶手杠调节范围0～34cm。 扶手杠侧向额定载荷≥70kg，阶梯额定载荷≥135kg。
38 | 平行杠 | 2 | 个 | 1、用于帮助功能障碍患者进行站立平衡与步行训练；2、高度调节范围75～108cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，杠杆静载荷不小于135kg；3、手摇式升降，配矫正板
39 | 姿势镜 | 3 | 个 | 1、用于帮助患者通过镜像反馈来观察和纠正异常姿势 ；2、尺寸（长宽高）85×71×190cm，镜面玻璃厚度不少于0.5cm